Samodzielny Publiczny Zespół

Lecznictwa Otwartego W Wieliczce

Ul. Szpunara 20, 32-020 Wieliczka

znak sprawy: ZP/02/SPZLO/PN/2016R					Wieliczka dnia: 2016-02-11

Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie

Zamówień   Publicznych w dniu 05.02.2016r, pod nr: 26522-2016 w trybie  przetarg

nieograniczony, na „Dostawa zestawów do endoskopii dla SPZLO w Wieliczce”

Komunikat nr 1

Wyjaśnienie treści SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 09.02.2016 i 10.02.2016 wpłynęły   do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz.2164) w trybie przetarg nieograniczony, na: „Dostawa Zestawów do endoskopii dla SPZLO w Wieliczce”

Na podstawie art. 38, ust. 1, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień i modyfikuje  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PROCESOR OBRAZU

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści procesor o rozdzielczości Full HD?

Odpowiedź: Tak , z zachowaniem rozdzielczości jak w SIWZ

Dot. pkt. 4

Czy Zamawiający będzie wymagał wyjścia min. 2xDVI?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Czy Zamawiający dopuści procesor z czytnikiem kart pamięci?

Odpowiedź: Dopuszcza, ale nie wymaga

Dot. pkt. 6

Czy zamawiająca dopuści procesor ze źródłem światła typu Xenon 300 W?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dot. pkt. 7

Czy zamawiająca dopuści 3 programowalne przyciski endoskopu? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań a jedynie jest ograniczeniem dla konkurencji.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

MONITOR MEDYCZNY

Dot. pkt. 14

Czy Zamawiający dopuści monitor Medyczny o lepszej rozdzielczości jaką jest rozdzielczość 1920x1200 pikseli?

Odpowiedź: Tak

Dot. pkt. 15

Czy Zamawiający dopuści większy kąt widzenia tzn. 178 stopni?

Odpowiedź: Tak

Dot. pkt. 17-18

Czy Zamawiający dopuści monitor z matrycą TFT LCD (LED) z sygnałami wyjścia: SDI (SD, HD, 3G), wejścia: VGA, DVI, C-Video, S-Video, SDI (SD, HD, 3G)?

Odpowiedź: Tak

WIDEOGASTROSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość Full HD?

Odpowiedź: Tak z zachowaniem rozdzielczości jak w SIWZ

Czy Zamawiający będzie wymagał wideogastroskopu o długości roboczej min. 1050 mm?

Odpowiedź: NIE

Czy Zamawiający dopuści videogastroskop o lepszym parametrze jakim jest średnica zewnętrzna tuby wziernikowej 8,5 mm przy zachowaniu średnicy kanału roboczego 2,8 mm?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający dopuści parametr jakim jest głębia ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zamawiający dopuści min 3 programowalne przyciski endoskopowe  z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący   min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu videoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania testera szczelności z certyfikatem CE, deklaracją zgodności oraz oświadczeniem oferenta potwierdzającym kompatybilność z oferowanym wideogastroskopem?

Odpowiedź:. Tak z zachowaniem parametrów jak w SIWZ

WIDEOKOLONOSKOP DIAGNOSTYCZNO – ZABIEGOWY

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość Full HD?

Odpowiedź: Tak, z zachowaniem rozdzielczości jak w SIWZ

Czy zamawiająca dopuści średnicę kanału roboczego 3,8mm?

Odpowiedź:.Tak

Czy zamawiająca dopuści średnicy zewnętrznej końcówki endoskopu max.12,8 mm jako bardziej dynamicznej ? Wszystkie firmy na rynku polskim spełniają proponowany parametr.

Odpowiedź:. Dopuszcza ale nie wymaga

Czy zamawiający dopuści parametr jakim jest głębia ostrości w zakresie 3-100 mm?

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

Zamawiający dopuści min 3 programowalne przyciski endoskopowe  z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący   min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiająca dopuści długość roboczą endoskopu min. 1680 mm?

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania testera szczelności z certyfikatem CE, deklaracją zgodności oraz oświadczeniem oferenta potwierdzającym kompatybilność z oferowanym wideokolonoskopem?

Odpowiedź:.Tak z zachowaniem parametrów jak w SIWZ

Czy Zamawiający dopuści manometryczny tester szczelności współpracujący ze wszystkimi zaoferowanymi endoskopami, z zakresem od 0-40 kPa, z ciśnieniem 70-106 kPa, bez konieczności podłączania do źródła zasilania, nieograniczony długością kabla, elastyczne przyłącze testera?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

PŁUCZĄCA POMPA

Czy zamawiająca dopuści zbiornik na płyn 1l?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiająca zrezygnuje z tego zapisu i dopuści obsługiwanie pompy z przycisku nożnego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

SYSTEM DO ARCHIWIZACJI

Zamawiający dopuści min 3 programowalne przyciski endoskopowe  z możliwością przypisania funkcji procesora na dowolny przycisk sterujący   min.: zamrożenie obrazu, regulacja przysłony irysowej, wyostrzenie obrazu, zrzut obrazu na urządzenie zewnętrzne typu wideoprinter oraz komputer PC? Ilość przycisków nie ma znaczenia dla jakości wykonywanych badań ani dla dobra pacjenta.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści wyjście sygnału w rozdzielczości HDTV 1080i?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści cztery programowalne przyciski, jeden na panelu procesora oraz trzy na głowicy endoskopu?

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

PYTANIA TECHNICZNE- dotyczą załącznika  nr 2

Procesor wizyjny i źródło światła - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów / pytań:

Wyjście sygnału w rozdzielczości SD 450 tys pixeli

Wyjście sygnału w rozdzielczości HD 1280x1024p zgodnie ze standardem formatu obrazowania endoskopów w proporcji 5x4.

Wyjścia typu:

Min. 1 x DVI (do podłączenia monitora medycznego)

Min. 1x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji

Min. 1 wyjście sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu

Min. 1x USB do podłączenia  pamięci zewnętrznej

Obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie lepszych parametrów.

Wyjścia typu:

1 x RGBS (do podłączenia monitora medycznego)

2 x Y/C (S-VHS) do podłączenia systemu archiwizacji

2 x wyjście sterujące do sterowania przesyłem zdjęć i filmów z rękojeści endoskopu

1x SERIAL out  do wyprowadzania danych cyfrowych obrazów statycznych

Światło typu ksenon /LED

Światło typu: halogen

Odpowiedź:. Zgodnie z zapisami SIWZ

Monitor medyczny - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów /pytań (obecne zapisy są sztywne i uniemożliwia zaoferowanie lepszych parametrów):

Rozdzielczość: min. 1920 x 1024

Kąt widzenia: min. 160°

Kontrast: min. 1000:1

Wyjścia sygnału video: min. DVI, S-VIDEO, COMPOSITE

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza parametry monitora poz.1 -4

Wideogastroskop diagnostyczno-zabiegowy 2 szt - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów /pytań:

Obrazowanie w jakości SD

Średnica  zewnętrzna wziernika: max 9,2 mm (obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie lepszych parametrów).

Średnica  zewnętrzna wziernika: max 9,8 mm

Głębia ostrości: min. 5-100 mm

Kąt zagięcia końcówki endoskopu  :

a) w górę: 210 stopni,

b) w dół: 120  stopni ,

c) w prawo/lewo: 120 stopni

Obecny zapis uniemożliwia zaoferowanie lepszych parametrów, proponowane parametry są lepsze.

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:

Informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego

Test szczelności wideoendoskopu powinien  odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i ręczne lub automatyczne podanie powietrza pompą  (załączyć do oferty atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem)

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowany gastroskop (jako że ma być diagnostyczno- zabiegowy) ma być wyposażony z kanał do spłukiwania pola tzw Water Jet?

Odpowiedź:. Zamawiający nie dopuszcza proponowanych parametrów. Zgodnie z SIWZ.

Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy 2 szt. - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów /pytań:

Obrazowanie w jakości SD

Średnica kanału roboczego: min 3,7mm (obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie aparatu z kanałem 3,8mm).

Średnica  zewnętrzna wziernika: max 13,0 mm (obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie aparatu o mniejszej średnicy).

Średnica  zewnętrzna wziernika: max 13,2 mm

Głębia ostrości: min 4-100 mm

Długość robocza: min. 1680 mm (obecny zapis jest sztywny i uniemożliwia zaoferowanie aparatu lepszym parametrze 1700mm).

Długość robocza: 1500 mm z dzielona sztywnością wziernika w 3 odcinkach, wyposażona w technologię zapewniającą optymalne przeniesienie momentu sił skrętnej wzdłuż osi sondy z głowicy kontrolnej endoskopu na końcówkę zdalną, co umożliwia doskonałą kontrolę podczas wprowadzania wideokolonoskopu w trakcie procedur endoterapeutycznych ułatwiająca wprowadzanie do jelita

Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający:

Informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego

Test szczelności wideoendoskopu powinien  odbywać się w płynie poprzez zanurzenie go i ręczne lub automatyczne podanie powietrza pompą  (załączyć do oferty atest na tester szczelności kompatybilny z oferowanym wideoendoskopem)

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza proponowanych parametrów. Zgodnie z SIWZ.

Automatyczny tester szczelności - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów/pytań:

Urządzenie o kompatybilności elektromagnetycznej, wynikającej z normy PN Enp55011, PN-EN 61000-4

Wymiary: 150 (szer.) × 200 (wys.) × 61 (głeb.) mm

Masa: 1,0 kg

Źródło zasilania: 9VDC +10%, – 15%, (zabezpieczenie 0,5A, zasilany z sieci 220 - 240 V AC, 50/60 Hz

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

Pompa perystaltyczna - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów / pytań:

Zbiornik płynu:  1 L

Prosimy o doprecyzowanie czy oferowana pompa ma być kompatybilna z wszystkimi oferowanymi endoskopami za pomocą kanału płuczącego Water Jet?

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

System archiwizacji i opisywania badań endoskopowych - prosimy o dopuszczenie poniższych zapisów / pytań

Tworzenie raportów z badań w oparciu o bloki tekstowe z możliwością:
-edycji
-Wyborem zdjęć zarejestrowanych podczas badania
-wyborem kodów i procedur miedzy innymi: ICD10, ICD9

Zestawienie statystyczne rodzajów badań

Stacja robocza do systemu z systemem Windows 7 PROFESSIONAL PL 64bit

Odpowiedź:. Zgodnie z SIWZ

Warunki gwarancji - prosimy o doprecyzowanie:

Czy Zamawiający wymaga aby w okresie gwarancji oferowane endoskopy mogły być automatycznie myte i dezynfekowane w środkach różnych producentów (zgodnie z wyborem Zamawiającego) bez utraty gwarancji?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby wykonawca/dostawca/  dołączył listę przebadanych i rekomendowanych płynów dezynfekcyjnych do oferowanych aparatów.

Czy Zamawiający oczekuje aby zakres gwarancji obejmował wszelkie uszkodzenia sprzętu (w tym mechaniczne) – tzw gwarancja bezwarunkowa Endocasco, co jest obecnie standardem na rynku?

Odpowiedź:. Zamawiający nie wymaga Endocasco.

PYTANIA DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ WZORU UMOWY

Dotyczy par. 3 ust. 6

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu:

„Maksymalny czas usunięcia awarii, usterki lub wady u Zamawiającego w przypadku, gdy zaistnieje konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy nie może przekroczyć  12 dni roboczych dni od powzięcia wiadomości o zaistniałej awarii, usterce lub wadzie to jest od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia lub od momentu dostarczenia urządzenia do serwisu Wykonawcy (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy). Okoliczność w postaci ewentualnej konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy Wykonawca będzie zobowiązany udokumentować.

Odpowiedź:. Zgodnie z projektem umowy.

Dotyczy par. 3 ust. 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu:

„W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę awarii, usterki lub wady dostarczonych i zamontowanych urządzeń w czasie do 7 dni roboczych  liczonych od chwili powzięcia wiadomości o awarii, usterce lub wadzie bądź w przypadku zaistnienia obiektywnych przesłanek od momentu dostarczenia urządzenia do siedziby serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do: dostarczenia - w ciągu wyżej wymienionych 7 dni roboczych - na czas naprawy - urządzenie zamienne tej samej klasy i o tych samych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. Urządzenie zastępcze powinno posiadać certyfikat oraz mieć dopuszczenie do użytkowania.

Odpowiedź:. Zgodnie z projektem umowy.

Dotyczy par. 3 ust. 10

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie zapisu:

„Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nową w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad tego samego elementu/ podzespołu danego urządzenia. Wymiana gwarancyjna aparatu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji”

Odpowiedź: Zamawjający modyfikuje par. 3 ust. 10 umowy w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek gwarancyjnych lub wad tego samego elementu lub zespołu. Wymiana gwarancyjna aparatu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Dotyczy par. 5

Zwracamy się z prośba o dodanie ustępu o poniższej treści:

„W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas opóźnienia w wykonaniu umowy bądź w przypadku opóźnienia w usunięciu wady Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej”

Odpowiedź: Zamawiający dodaje w par.5, ust.1 pkt 4 o brzmieniu:

„4)W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas opóźnienia w wykonaniu umowy bądź w przypadku opóźnienia w usunięciu wady Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej”

PROCESOR WIZYJNY I ŹRÓDLO ŚWIATŁA

Czy Zamawiający dopuści procesor obrazu HD z żarnikiem głównym o mocy min. 150W xenon oraz z lampą zapasową włączaną automatycznie w przypadku awarii lampy głównej?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści procesor z sygnałami wyjścia DVI, RGB (2): SDTV, Y/C (2), composite?

Odpowiedź: Nie

Czy Zamawiający dopuści rozdzielczość min. 1024x768p?

Odpowiedź:. Nie

Dotyczy, załącznik nr 2 do SIWZ – „Parametry techniczno-użytkowe”

Czy Zamawiający w poz. „Monitor Medyczny” pkt. 14, wyrazi zgodę na zmianę zapisu       z istniejącego:

„Rozdzielczość: 1920 x 1024”

Na zapis następującej treści:

„Rozdzielczość min.: 1920 x 1024”

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w poz. „Monitor Medyczny” pkt. 15, wyrazi zgodę na zmianę zapisu       z istniejącego:

„Kąt widzenia: 160°”

Na zapis następującej treści:

„Kąt widzenia min.: 160°”?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w poz. „Monitor Medyczny” pkt. 18, wyrazi zgodę na zmianę zapisu       z istniejącego:

„Wyjścia sygnału video: DVI, S-VIDEO, COMPOSITE”

Na zapis następującej treści:

„Wejścia sygnału video min.:  DVI, S-VIDEO, COMPOSITE”?

Odpowiedź: Tak

Czy Zamawiający w poz. „Wideokolonoskop diagnostyczno-zabiegowy”, wyrazi zgodę na zmianę zapisu z istniejącego:

„Średnica  zewnętrzna wziernika: 13,0 mm”

Na zapis następującej treści:

„Średnica  zewnętrzna wziernika: max. 13,0 mm”?

Odpowiedź: Tak

Dotyczy, załącznik nr 8 do SIWZ - „wzór umowy”

Czy Zamawiający w w § 1 ust. 5 w zakresie „kodów serwisowych”, wyrazi zgodę na modyfikację zapisu z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu  zaprogramowanie go po naprawach głównych (wymiana sondy, unitu CCD) może odbywać się wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Spowodowane jest to odpowiedzialnością przez producenta za prawidłową pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu.

Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4  i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta, a jeśli nie to czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania udostępnienia kodów serwisowych, które są dostępne wyłącznie dla autoryzowanych serwisów sprzętu?

Odpowiedź:. § 1 ust.5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz ze sprzętem niezbędnych instrukcji oraz kodów błędów urządzeń”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 1 pkt. 2:

„gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta; pracę serwisu; oględziny                       i diagnostykę urządzenia; naprawę; wymianę części zamiennych, materiałów i elementów zużywalnych wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania zabiegów.”

Na zapis następującej treści:

„gwarancja obejmuje: czas i koszty dojazdu serwisanta; pracę serwisu; oględziny                       i diagnostykę urządzenia; naprawy gwarancyjne; wymianę części zamiennych,  wskazanych w instrukcji serwisowej przez producenta do wymiany w czasie odpowiednich przeglądów gwarancyjnych. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu urządzenie w stanie pełnej gotowości do wykonywania zabiegów”?

Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na  modyfikację § 3 ust. 1 pkt. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 1 pkt. 5:

„Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do stawiennictwa  w siedzibie Zamawiającego w terminie 48 godzin od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni roboczych,”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany będzie w ramach serwisu gwarancyjnego do podjęcia działań w celu usunięcia awarii, usterki lub wadzie zamontowanego urządzenia w terminie 48 godzin w dni robocze od otrzymania na piśmie bądź faxem zawiadomienia o awarii, usterce lub wadzie zamontowanego urządzenia oraz do jej usunięcia w terminie maksymalnie 7 dni roboczych.”?

Odpowiedź:. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 3 ust. 1 pkt. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w § 3 ust. 1 pkt. 10:

„Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nową w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek lub wad. Wymiana gwarancyjna aparatu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Na zapis następującej treści:

„Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nową w przypadku wystąpienia  w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek gwarancyjnych lub wad. Wymiana gwarancyjna aparatu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni roboczych od daty zgłoszenia reklamacji.”?

Odpowiedź:.

Zamawiający modyfikuje par. 3 ust. 10 umowy w następujący sposób:

„Wykonawca zobowiązany będzie do wymiany aparatury na nowy w przypadku wystąpienia w okresie trwania gwarancji trzech istotnych awarii, usterek gwarancyjnych lub wad tego samego elementu lub zespołu. Wymiana gwarancyjna aparatu nastąpi w czasie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.”

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z  zapisu w § 3 ust. 1 pkt. 11, ponieważ wynika z niego, że niezależny podmiot mógłby ingerować w sprzęt, a Wykonawca po takiej ingerencji będzie zobowiązany kontynuować obsługę gwarancyjną.

Odpowiedź:. Zamawiający rezygnuje z zapisu  § 3 ust. 1 pkt. 11. Równocześnie zmianie ulega numeracja w § 3 ust. 1 : pkt 12 otrzymuje nr 11.

Zwracamy się z prośbą o rezygnację z zapisu w § 5 ust. 1 pkt. 3, ponieważ Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia sprzętu zastępczego, co umożliwi Zamawiającemu wykonywanie zabiegów.

Odpowiedź:. Zamawiający dodaje w par.5, ust.1 pkt 4 o brzmieniu:

„4)W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas opóźnienia w wykonaniu umowy bądź w przypadku opóźnienia w usunięciu wady Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie akcesoriów/systemów (np. system Archiwizacji, Stacja Robocza do systemu, poszczególne akcesoria do ssaka oraz wózka), które nie są objęte ustawą o wyrobach medycznych, nie mają obowiązku posiadania i nie posiadają dokumentów dopuszczających do obrotu?

Z uwagi na fakt, że powyższe akcesoria/systemy są objęte stawką podatku VAT 23%.

Odpowiedź: Tak

Zamawiający wprowadza dodatkowo do SIWZ następujące zmiany :

1)pkt10.2 SIWZ otrzymuje brzmienie:

Wadium należy wnieść najpóźniej przed terminem składania ofert.

3)Zamawiający zmienia termin składania ofert z 15.02.2016 godz.13.00 na 17.02.2016 godz.9.00.

Nowy termin otwarcia ofert: 17.02.2016 godz.9.30

Zamawiający informuje, że  odpowiedzi i wprowadzone modyfikacje  stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert i realizacji zamówienia.

Wykonawcom, którzy pobrali  specyfikację  udostępnia wyjaśnienie SIWZ  na stronie internetowej pod adresem www.spzlo.wieliczka.pl

Zamawiający prosi o potwierdzenie otrzymania pisma  na nr faksu 12 2782824

lub e-maila: marosek.lucjan @spzlo.wieliczka.pl

data otrzymania….................

ilość stron…………………..

podpis……………………

Dyrektor  Samodzielnego Publicznego Zespołu

Lecznictwa Otwartego w Wieliczce

lek. med. Grażyna Kozak